## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1192914948
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67220261-0025
MODELO: | 43i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | SO2 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-04-08 | HORA: | 13:45
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 31.2 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45.2 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 706.9 | n
FLOW (lpm) | 0 | 1 | 0.434 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 95 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 842 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | CAMBIADO | n | carga leve
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-04-08 | HORA: | 14:12 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 0.434 | 0.433 | 0.2309% | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1192914948
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67220261-0025
MODELO: | 43i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | SO2 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-04-13 | HORA: | 16:27
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 30.4 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 44.9 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 707.2 | n
FLOW (lpm) | 0 | 1 | 0.435 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 90 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 787 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO