## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19094
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-34
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-04-08 | HORA: | 15:43
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla? | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-04-08 | HORA: | 16:10 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 23.2 | 23.2 | 0 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 753.75 | 751.5 | 2.25 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad: | mantenimiento preventivo y calibración. cambio de kit de bomba de humedecedor
Inicial
Final

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19094
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-34
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-04-12 | HORA: | 14:39
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla? | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-04-12 | HORA: | 14:40 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 22.8 | 23.1 | 0.3 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 753.75 | 752 | 1.75 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-04-14 | HORA: | 14:01 |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 | 1.23 | 2.439% | n | 102.3 | 52.4 |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO