## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19093
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0032
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-04-08 | HORA: | 13:57
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-04-08 |  | HORA: | 14:30
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 23.4 | 23.3 | 0.1 | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 741 | 738 | 3 | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19093
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0032
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-04-13 | HORA: | 16:39
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-04-13 |  | HORA: | 16:40
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 20.4 | 19.7 | 0.7 | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 741 | 739 | 2 | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-04-14 | HORA: | 16:22 |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 | 1.189 | 0.9251% | n | 96.4 | 51.3 |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO