## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Ceba - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2193 Timer:5001094 Venturi: P10790BLX Cabezal:3644 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.01992635
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070006
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-08-04 | HORA: | 18:21
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 | 563 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 | 20949 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 | 39802 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 | 3696 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 | 177 | n
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | NO | n
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Ceba - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2193 Timer:5001094 Venturi: P10790BLX Cabezal:3644 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.01992635
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070006
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-08-08 | HORA: | 12:38
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 | 575 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 | 21148 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 | 39744 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 | 3695 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 | 177 | n
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | NO | n
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Ceba - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2193 Timer:5001094 Venturi: P10790BLX Cabezal:3644 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.01992635
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070006
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-08-18 | HORA: | 16:57
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 | 576 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 | 20909 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 | 39827 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 | 3696 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 | 179 | n
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | NO | n
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Ceba - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2193 Timer:5001094 Venturi: P10790BLX Cabezal:3644 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.01992635
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070006
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-08-26 | HORA: | 18:32
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 | 552 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 | 20866 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 | 39869 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 | 3705 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 | 179 | n
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | NO | n
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO