## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2191 Timer:5001092 Venturi: P10789BLX Cabezal:3643 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.02092807
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070005
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-01-05 | HORA: | 12:48
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | SI | n | display inoperativo
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-01-05 | HORA: | 12:38 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% | 1211.96 | 1157 | 4.75% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 25.9 | 26.1 | 0.2 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 753 | 754 | 1 | n |  |  |  | n
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2191 Timer:5001092 Venturi: P10789BLX Cabezal:3643 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.02092807
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070005
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-01-14 | HORA:
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | SI | n | display inoperativo
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-01-14 | HORA: | 18:34 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% | 1203.47 | 1195 | 0.7088% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 22.5 | 22.9 | 0.4 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 757 | 758 | 1 | n |  |  |  | n
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2191 Timer:5001092 Venturi: P10789BLX Cabezal:3643 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.02092807
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070005
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-01-19 | HORA:
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | SI | n | display inoperativo
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-01-19 | HORA: | 11:50 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% | 1211.96 | 1160 | 4.479% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 26.2 | 26.4 | 0.2 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 755 | 756 | 1 | n |  |  |  | n
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 5 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2191 Timer:5001092 Venturi: P10789BLX Cabezal:3643 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.02092807
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070005
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-01-31 | HORA:
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 |  | n | display inoperativo
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | SI | n | display inoperativo
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-01-31 | HORA: | 18:08 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% | 1209.13 | 1156 | 4.596% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 24.4 | 23.9 | 0.5 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 755 | 756 | 1 | n |  |  |  | n
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO