## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085163
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0003
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-02-09 | HORA: | 13:37
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 34.4 | n
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 48.3 | n
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 737.2 | n
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 1.065 | n
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.1566 | n
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -104 | n
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 197233 | n
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | n
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 | 0.228 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | CAMBIADO | n | carga moderada, se cambió el 04-02-2022
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
Observaciones

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085163
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0003
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-02-16 | HORA: | 12:13
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 34.3 | n
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 47.8 | n
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 737.5 | n
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 1.064 | n
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.1564 | n
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -104 | n
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 197326 | n
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | n
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 | 0.22 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-02-16 | HORA: | 12:33 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.057 | 1.062 | 0.4708% | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
Observaciones

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085163
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0003
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-02-26 | HORA: | 16:32
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 34.1 | n
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 48.2 | n
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 737.5 | n
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 1.066 | n
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.1563 | n
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -104 | n
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 197291 | n
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | n
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 | 0.243 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
Observaciones

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO