## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461011
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0031
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2624 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-02-09 | HORA: | 11:33
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 10707 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 28.6 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 38.4 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 68.4 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 1064 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 49.6 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 34.7 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 23.8 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 30.2 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 28.1 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 755.1 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 62.4 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.6 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.63 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-02-09 | HORA: | 11:40 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% | 16.7 | 16.8 | 0.5952% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 23.8 | 24 | 0.2 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 755.3 | 753 | 2.3 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n |  |  | ---
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-02-09 | HORA: | 12:03
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1304 | 5.1% | 7137.3 | 7118.7 | 0.2613% | -0.3 | -3.4 | n | no
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5%
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461011
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0031
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2624 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-02-16 | HORA: | 14:50
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 9987 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 28.8 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 40.3 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 68.5 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 1064 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 46 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 37 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 26.2 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 30.1 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 28.2 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 755.5 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 61.8 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.6 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.72 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-02-16 | HORA: | 14:58 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 26 | 27 | 1 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 755.3 | 753.5 | 1.8 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n |  |  | ---
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1304 | 5.1% | [5 empty] | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5%
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461011
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0031
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2624 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-02-25 | HORA: | 12:04
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 1 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 10500 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 29.3 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 41.1 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 68.7 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 1064 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 44.8 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 37.8 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 27.8 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 30.5 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 28.6 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 756.1 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 61.7 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.3 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.69 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-02-25 | HORA: | 12:12 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 27.2 | 28.8 | 1.6 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 756.1 | 753.5 | 2.6 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n |  |  | ---
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1304 | 5.1% | [5 empty] | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5%
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO