## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19094
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-34
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-07-01 | HORA: | 14:20
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla? | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-07-01 | HORA: | 14:20 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 18.9 | 18.7 | 0.2 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 756 | 754 | 2 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19094
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-34
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-07-06 | HORA: | 12:35
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla? | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-07-06 | HORA: | 12:35 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 17.9 | 19.2 | 1.3 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 757.5 | 754.5 | 3 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-07-08 | HORA: | 13:06 |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 | 1.209 | 0.7444% | n | 108.8 | 49.7 |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19094
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-34
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-07-11 | HORA: | 11:38
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla? | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-07-11 | HORA: | 11:38 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 19.1 | 19.6 | 0.5 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 759 | 756 | 3 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19094
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-34
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-07-19 | HORA: | 9:44
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla? | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-07-19 | HORA: | 9:45 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 16.6 | 17 | 0.4 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 756 | 754 | 2 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## 5 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19094
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-34
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-07-27 | HORA: | 15:06
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla? | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | n |  |  |  | n | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO