## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19091
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0030
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222 | 20/2/2020
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-06-02 | HORA: | 16:58
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-05-02 |  | HORA: | 14:30
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: | 2022-06-02 | HORA: | 16:58
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% | OK | n | presión -65 kpa
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19091
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0030
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222 | 20/2/2020
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-06-09 | HORA: | 11:16
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-06-09 |  | HORA: | 13:22
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 20 | 21.1 | 1.1 | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 759.75 | 756 | 3.75 | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-06-09 | HORA: | 11:01 |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 | 1.216 | 1.316% | n | 100 | 40.1 |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19091
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0030
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222 | 20/2/2020
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-06-18 | HORA: | 16:33
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | n
Revisión de Led Status | OK | n
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | n
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | n
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-06-18 |  | HORA: | 16:43
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 16.5 | 17.5 | 1 | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 761.25 | 757.5 | 3.75 | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | n |  |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Observaciones
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | n
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO