## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490140
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0002
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-03 | HORA: | 14:10
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 34 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 44.7 | n
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 323.1 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 596.4 | n
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.971 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 88 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 761 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | CAMBIADO | n | carga moderada
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-03-03 | HORA: | 14:28 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 0.969 | 0.973 | 0.4111% | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490140
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0002
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-13 | HORA: | 18:42
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 33.7 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45 | n
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 323.3 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 593.7 | n
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.964 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 87 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 758 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490140
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0002
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-18 | HORA: | 13:12
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 33.6 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45 | n
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 320.5 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 598.6 | n
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.97 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 90 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 758 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490140
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0002
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-31 | HORA: | 18:31
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 33.5 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 44.8 | n
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 327.8 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 597.6 | n
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.97 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 89 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 759 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO