## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461012
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0033
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2625 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-03 | HORA: | 14:49
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 11922 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 35.4 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 35.2 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 68.6 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 1053 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 50.1 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 22.7 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 26.1 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 40.8 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 30.1 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 742.5 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 63.8 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 18.9 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.69 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-03-03 | HORA: | 14:59 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% | 16.59 | 16.61 | 0.1204% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 26.2 | 26.3 | 0.1 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 742.4 | 739 | 3.4 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-03-03 | HORA: | 15:16
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1234 | 5.1% | 7166.8 | 7124.6 | 0.5923% | -0.6 | -7.3 | n | no
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  |  | Ninguna
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | --- | Ninguna

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461012
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0033
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2625 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-13 | HORA: | 19:28
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 1 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 11933 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 34 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 35.3 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 68.1 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 1053 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 64.7 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 22.4 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 20.6 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 39.8 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 28.9 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 744.2 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 67.7 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.7 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.67 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-03-13 | HORA: | 19:44 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 20.6 | 21.3 | 0.7 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 744.6 | 741 | 3.6 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1234 | 5.1% | [5 empty] | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  |  | Ninguna
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | --- | Ninguna

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461012
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0033
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2625 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-18 | HORA: | 13:57
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 2 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 11937 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 34.7 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 37.1 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 68.4 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 1053 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 62.3 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 24.3 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 22.8 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 40 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 29.3 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 742.6 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 66.9 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.4 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.65 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-03-18 | HORA: | 14:56 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 22.5 | 23.3 | 0.8 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 742.5 | 739 | 3.5 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1234 | 5.1% | [5 empty] | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  |  | Ninguna
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | --- | Ninguna

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461012
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0033
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2625 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-03-31 | HORA: | 18:38
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 1 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 11471 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 33.2 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 34.6 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 67.8 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 1053 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 73.9 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 24 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 17.4 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 37.4 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 28.2 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 742.8 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 67.2 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.9 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.65 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-03-31 | HORA: | 19:49 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 18.2 | 16.8 | 1.4 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 740 | 743.3 | 3.3 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1234 | 5.1% | [5 empty] | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  |  | Ninguna
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | --- | Ninguna

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO