## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1192914960
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67220261-0024
MODELO: | 42i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | NO-NO2-NOx |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 19:59
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 15 | 45 | 27.4 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 48 | 52 | 50.3 | n
COOLER TEMPERATURE (°C) | -5 | -1 | -2.9 | n | no enfriaba, luego de rev. enfría pero demora
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 350 | 323.7 | n
PRESSURE (mmHg) | 150 | 300 | 230.6 | n
FLOW (lpm) | 0.35 | 0.9 | 0.626 | n
OZONATOR FLOW (lpm) | 0.05 | --- | 0.05 | n | indica mayor a 0.05
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | CAMBIADO | n | carga moderada
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 20:01 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 0.615 | 0.595 | 3.361% | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1192914960
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 67220261-0024
MODELO: | 42i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | NO-NO2-NOx |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 15:17
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 15 | 45 | 31.1 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 48 | 52 | 50.3 | n
COOLER TEMPERATURE (°C) | -5 | -1 | 99.9 | n | falla en el cooler Termoeléctrico. Equipo sera revisado
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 350 | 324.5 | n
PRESSURE (mmHg) | 150 | 300 | 238.6 | n
FLOW (lpm) | 0.35 | 0.9 | 0.6 | n
OZONATOR FLOW (lpm) | 0.05 | --- | 0.05 | n | indica mayor a 0.05
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO