## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490139
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0001
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 17:44
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 33.8 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 44.9 | n
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 327.3 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 609.3 | n
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.982 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 88 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 784 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | CAMBIADO | n | carga moderada
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 17:45 | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 18:01
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 0.979 | 0.902 | 8.537% | n | 0.907 | 0.904 | 0.3319% | n | se calibró flujo y presión
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490139
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0001
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-19 | HORA: | 15:08
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 33.9 | n
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45.1 | n
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 324.9 | n
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 612.8 | n
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.91 | n
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 86 | n
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 784 | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO