## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085161
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0001
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 16:04
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 33.5 | n
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 48.1 | n
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 740.7 | n
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 1.036 | n
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.1581 | n
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -106 | n
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 195467 | n
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | n
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 |  | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | CAMBIADO | n | carga moderada
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 16:09 | FECHA: | 2022-05-13 | HORA: | 16:44
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.026 | 0.946 | 8.457% | n | 0.948 | 0.946 | 0.2114% | n | se calibró flujo y presión
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | MUNICIPALIDAD DE PACOCHA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085161
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0001
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-19 | HORA: | 15:02
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 33.2 | n
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 47.7 | n
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 742.5 | n
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 0.952 | n
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.158 | n
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -106 | n
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 195443 | n
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | n
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 |  | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | n
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | n
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | n
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO