## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Colegio Bolognesi - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461013
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0035
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2618 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-04 | HORA: | 20:14
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 11290 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 25.4 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 56.4 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 66.2 | n | se ajustó desde: 61.9 y src level de 33% a 66.1 y src level de 35%
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 854 | n | cambió de 805 mv a 854 mv
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 77.9 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 42.2 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 17.9 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 28.5 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 26.5 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 756.8 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 62.7 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 24.7 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.65 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-04 | HORA: | 18:26 | FECHA: | 2022-05-04 | HORA: | 19:46
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% | 16.67 | 15.23 | 9.455% | n | 16.69 | 16.7 | 0.05988% | n | span inicial: 0.7806 span final: 0.7035
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 18 | 18.7 | 0.7 | n | 18.2 | 18.3 | 0.1 | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 755.7 | 754.5 | 1.2 | n | 756.6 | 755.5 | 1.1 | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1236 | 5.1% |  |  |  | -1.1 | -14 | n | no
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: | 2022-05-04 | HORA: | 18:33
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5 | 16.67 | 16.54 | 0.77984 | n | hermeticidad aceptable
VACIO (mmHg) | --- | 105.5 | 160.4 | --- | --- | Ninguna

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Colegio Bolognesi - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461013
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0035
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2618 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-11 | HORA: | 15:37
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 10901 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 26.7 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 41.5 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 66.6 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 854 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 60.5 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 35.4 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 20.4 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 29.8 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 27.5 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 753.8 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 64.9 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 24.4 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.68 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-11 | HORA: | 15:52 | FECHA: | 2022-05-11 | HORA: | 15:56
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% | 16.6 | 18.43 | 9.929% | n | 16.72 | 16.77 | 0.2982% | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 20.5 | 21.2 | 0.7 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 754.1 | 753 | 1.1 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1236 | 5.1% |  |  |  | -1.1 | -14 | n | no
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: | 2022-05-11 | HORA: | 15:59
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5 | 16.7 | 16.64 | 0.35928 | n
VACIO (mmHg) | --- | 102.3 | 156.4 | --- | ---

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Colegio Bolognesi - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461013
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0035
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2618 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | n
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-19 | HORA: | 11:03
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | n
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | n
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 11385 | n
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | n
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | n
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | n
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 26 | n
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 42.5 | n
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 66.4 | n
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 854 | n
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 55.5 | n
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 35.6 | n
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 22 | n
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 29.7 | n
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 26.4 | n
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 757 | n
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 68.3 | n
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 20.1 | n
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.8 | n
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | n
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-19 | HORA: | 11:23 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 21.9 | 22.7 | 0.8 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 756.5 | 755.5 | 1 | n |  |  |  | n
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-05-19 | HORA: | 11:23
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1236 | 5.1% | 7162.3 | 7217 | 0.7579% | 0.8 | 9.4 | n | no
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO