## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Ceba - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2193 Timer:5001094 Venturi: P10790BLX Cabezal:3644 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.01992635
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070006
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-14 | HORA: | 15:29
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 | 560 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 | 21271 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 | 39715 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 | 3681 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 | 303 | n
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | NO | n
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-14 | HORA: | 15:36 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% | 1197.8 | 1169 | 2.464% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 18.8 | 19.7 | 0.9 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 742 | 744 | 2 | n |  |  |  | n
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Ceba - ILO |  | PARAMETRO: | PM10 | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
NOMBRE: | Muestreador de Particulas Manual Activo de Alto Volumen HiVol |  | NÚMERO DE SERIE: | Motor: 2193 Timer:5001094 Venturi: P10790BLX Cabezal:3644 | DNI | 10734302
MARCA: | TISCH |  | VFC FACTOR G | 0.01992635
MODELO: | TE-6070VFC+BLX |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 602264070006
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
Calibrador de Flujo, Temperatura y Presion Barometrica | Tisch Environmental | X-Calibrator TE-HVC-V | 67221803-0008 | 116 | ---
Manometro Analógico de tubo en U | Dwyer | Slack Tube | NA | --- | ---
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
OK | n
ALARMA ALTA | n
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO O ESTADO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-05-19 | HORA: | 17:47
| MIN | MAX | VERIFICACION | ESTADO | OBSERVACIONES
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Vpwr | 0 | 1024 | 538 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tcjc | 0 | 65535 | 21306 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Tamb | 0 | 65535 | 39455 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pamb | 0 | 4095 | 3699 | n
Valor bruto del Convertidor Analogo a Digital (ADC), Pdif | 0 | 4095 | 305 | n
Daño Fisico Detectado en el equipo | --- | --- | NO | n
Fecha y Hora correctos? | --- | --- | SI | ----
Según lo indicado en la sección “Diagnostics" del VFC+ Operator´s Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: | 2022-05-19 | HORA: | 17:48 | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 7.1% | 1194.97 | 1167 | 2.397% | n |  |  |  | n
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 | 17.3 | 17.6 | 0.3 | n |  |  |  | n
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 | 745 | 747 | 2 | n |  |  |  | n
Diferencial de Presión (inH2O) | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0 | n |  |  |  | n
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO