## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490141
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0003
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-05 | HORA: | 10:50
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 34.5 | ●
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45.1 | ●
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 325.2 | ●
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 604.9 | ●
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.955 | ●
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 91 | ●
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 767 | ●
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | ●
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | ●
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | CAMBIADO | ● | carga moderada
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
Observaciones

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490141
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0003
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-12 | HORA: | 8:58
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 34.1 | ●
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45.2 | ●
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 324.1 | ●
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 604.3 | ●
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.952 | ●
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 90 | ●
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 767 | ●
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | ●
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | ●
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
Observaciones

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490141
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0003
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-19 | HORA: | 9:44
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 34.2 | ●
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45 | ●
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 324.1 | ●
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 604.6 | ●
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.951 | ●
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 91 | ●
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 766 | ●
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | ●
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | ●
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
Observaciones

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19490141
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220363-0003
MODELO: | 450i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | H2S |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-28 | HORA: | 11:02
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 32.6 | ●
CHAMBER TEMPERATURE (°C) | 43 | 47 | 45.2 | ●
CONVERTER TEMPERATURE (°C) | 300 | 400 | 325.7 | ●
PRESSURE (mmHg) | 400 | 1000 | 602.5 | ●
FLOW (lpm) | 0 | 2.5 | 0.956 | ●
LAMP INTENSITY (%) | 20 | 100 | 90 | ●
LAMP VOLTAGE (V) | 500 | 1200 | 764 | ●
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | ●
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | ●
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
Observaciones

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO