## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085162
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0002
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-12 | HORA: | 13:53
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 31.4 | ●
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 48.2 | ●
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 724.7 | ●
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 1.065 | ●
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.1552 | ●
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -106 | ●
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 197068 | ●
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | ●
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 | 0.184 | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | ●
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | ●
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085162
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0002
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-19 | HORA: | 15:35
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 31.7 | ●
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 48.3 | ●
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 724.7 | ●
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 1.066 | ●
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.1552 | ●
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -106 | ●
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 197198 | ●
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | ●
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 | 0.206 | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | ●
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | ●
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | CEBA - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 1193085162
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220359-0002
MODELO: | 48i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | CO |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0006 | 174719 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-28 | HORA: | 12:33
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
INTERNAL TEMPERATURE (°C) | 8 | 47 | 32.6 | ●
BENCH TEMPERATURE (°C) | 40 | 59 | 47.8 | ●
PRESSURE (mmHg) | 250 | 1000 | 723.8 | ●
FLOW (lpm) | 0.35 | 1.5 | 1.066 | ●
SAMPLE/REFERENCE RATIO | 1.14 | 1.18 | 1.1551 | ●
BIAS VOLTAGE (V) | -130 | -100 | -106 | ●
AGC INTENSITY Hz | 150000 | 300000 | 197276 | ●
MOTOR SPEED (%) | 100 | 100 | 100 | ●
CO CONCENTRACION PPM | 0 | 10000 | 0.213 | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
MOTHERBOARD STATUS | --- | --- | OK | ●
INTERFACE STATUS | --- | --- | OK | ●
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO