## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Colegio Bolognesi - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461013
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0035
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2618 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-05 | HORA: | 13:38
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | ●
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | ●
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 11630 | ●
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | ●
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | ●
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | ●
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 | 24.2 | ●
NEPH RH (%) | 5 | 70 | 36.3 | ●
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 | 65.7 | ●
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 | 854 | ●
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 53 | ●
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 36 | ●
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 18.5 | ●
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 25.1 | ●
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 25.7 | ●
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 757.3 | ●
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 55.1 | ●
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.4 | ●
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.66 | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones fuera de la estación para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: | 2022-10-07 | HORA: | 9:08
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1236 | 5.1% | 7162.3 | 7341.5 | 2.4% | 2.5 | 30.2 | ● | Si
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  | ●
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Colegio Bolognesi - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461013
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0035
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2618 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-12 | HORA: | 9:42
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | ●
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 0 | ●
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 13127 | ●
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | ●
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | ●
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | ●
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 |  | ●
NEPH RH (%) | 5 | 70 |  | ●
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 |  | ●
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 |  | ●
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 60.9 | ●
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 33.8 | ●
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 17.8 | ●
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 27.9 | ●
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 25.5 | ●
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 757.6 | ●
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 54 | ●
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.6 | ●
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.64 | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones fuera de la estación para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1236 | 5.1% | [5 empty] | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  | ●
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Colegio Bolognesi - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461013
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0035
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2618 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-19 | HORA: | 10:40
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | ●
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 1 | ●
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 13001 | ●
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | ●
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | ●
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | ●
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 |  | ●
NEPH RH (%) | 5 | 70 |  | ●
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 |  | ●
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 |  | ●
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 54.3 | ●
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 33.7 | ●
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 20.2 | ●
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 28.5 | ●
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 26.3 | ●
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 757.5 | ●
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 55.8 | ●
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.6 | ●
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.7 | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones fuera de la estación para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1236 | 5.1% | [5 empty] | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  | ●
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Colegio Bolognesi - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | CM19461013
MARCA: | THERMOSCIENTIFIC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0035
MODELO: | 5030i |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
LAMINAS DE CALIBRACION MASICA | THERMOSCIENTIFIC | FH125C14 | ------ | CM2618 | 2019-11-14
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-28 | HORA: | 11:07
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
DETECTOR ALARMS
BOARD STATUS | ---- | ----- | OK | ●
ALPHA COUNT | 0 | 100 | 1 | ●
BETHA COUNT | 5000 | 20000 | 13302 | ●
NEFELOMETRO
BOARD STATUS | ---- | ---- | OK | ●
NEPH SAMPLE | ---- | ---- | OK | ●
NEPH ZERO | ---- | ---- | OK | ●
NEPH TEMP (°C) | 0 | 60 |  | ●
NEPH RH (%) | 5 | 70 |  | ●
LED CURRENT (mA) | 50 | 70 |  | ●
REF DETECTOR VOLT (mV) | 350 | 2000 |  | ●
AMBIENTALES
AMBIENT RH (%) | 5 | 95 | 55.8 | ●
SAMPLE RH (%) | 5 | 50 | 34.6 | ●
AMBIENT TEMP (°C) | -30 | 60 | 19.7 | ●
FLOW TEMP (°C) | 5 | 60 | 28 | ●
BOARD TEMP (°C) | 5 | 60 | 25.8 | ●
BAROMETRIC PRESSURE (mmHg) | 400 | 800 | 755.9 | ●
VACUUM (mmHg) | -5 | 250 | 54.2 | ●
FLOW VACUUM (mmHg) | -5 | 40 | 19.5 | ●
FLOW (LPM) | 16 | 17.34 | 16.66 | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | ---- | ---- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM)** | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones fuera de la estación para calibración
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
FILTRO DE MUESTREO | --- | --- | OK | --- | ● |  |  |  | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
**Cada dos semanas según recomendación del manual
6. VERIFICACION MASICA (MENSUAL O POST-CALIBRACION PARA VALIDAR UN SERVICIO EXTERNO)
VALOR SPAN DE LA LAMINA(ug) | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | FECHA: |  | HORA:
|  | COEFICIENTE DE MASA INICIAL | COEFICIENTE DE MASA FINAL | ERROR RELATIVO (COEF. DE MASA) | ERROR RELATIVA DE MASA (%) | ERROR ABSOLUTO DE MASA(ug) | ESTADO | AJUSTE | OBSERVACIONES
1236 | 5.1% | [5 empty] | ●
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE FUGAS
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| DIFERENCIA MAXIMA PERMITIDA * | INICIO | FINAL | DIFERENCIA RELATIVA % | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) LECTURA DESDE DEL PATRON | 2.5% |  |  |  | ●
VACIO (mmHg) | --- |  |  | --- | ---

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO