## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 0919/2425
MARCA: | MERCURY INSTRUMENTS INC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220358-0003
MODELO: | UT3000 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | MERCURIO GASEOSO TOTAL |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
Unidad de Calibracion Automatica (UCA) | Mercury Instruments | UCA | 67221834-0006 | 0118/1263 | 2019-07-11
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-05 | HORA: | 10:57
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
Horas operacionales | --- | --- | 6654
Voltaje de Lampara (V) | --- | --- | 5
Heating flow (slph) | 6 | 10 | 8.2 | ●
Sampling flow (slph) | 35 | 45 | 40 | ●
Sampling flow (V) | 6 | 11 | 8.1 | ●
Cooling flow (slph) | --- | --- | 40
System Evaluation | --- | --- | 0.0001
slope de calibracion actual (MGT) | 2e-05 | 0.00015 | 2.39e-05 | ●
Numero de Ciclos de Calentamiento (Trap Counter) | --- | --- | 45982
Duracion de ciclo de cereo (seg) | --- | --- | 11
Fecha y hora de la unidad | --- | --- | OK | ●
Ultima Calibracion Automatica | --- | --- | OK | ● | El slope desciende desde el mntto del 26-07-22
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. FACTORES DE CALIBRACION FLUJOS Y TEMPERATURA
Parámetro | Slope o Gradiente | Constante
Sensor de Temperatura de UCA | 0.033133 | -252.1306
Heating Flow | 24.04 | 724.85
Sampling Flow | 32.25 | 639.71
Observaciones

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 0919/2425
MARCA: | MERCURY INSTRUMENTS INC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220358-0003
MODELO: | UT3000 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | MERCURIO GASEOSO TOTAL |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
Unidad de Calibracion Automatica (UCA) | Mercury Instruments | UCA | 67221834-0006 | 0118/1263 | 2019-07-11
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-12 | HORA: | 9:20
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
Horas operacionales | --- | --- | 6820
Voltaje de Lampara (V) | --- | --- | 5
Heating flow (slph) | 6 | 10 | 8.2 | ●
Sampling flow (slph) | 35 | 45 | 40 | ●
Sampling flow (V) | 6 | 11 | 8.4 | ●
Cooling flow (slph) | --- | --- | 39.9
System Evaluation | --- | --- | 0.0001
slope de calibracion actual (MGT) | 2e-05 | 0.00015 | 2.03e-05 | ●
Numero de Ciclos de Calentamiento (Trap Counter) | --- | --- | 47295
Duracion de ciclo de cereo (seg) | --- | --- | 11
Fecha y hora de la unidad | --- | --- | OK | ●
Ultima Calibracion Automatica | --- | --- | OK | ● | El slope desciende desde el mntto del 26-07-22
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. FACTORES DE CALIBRACION FLUJOS Y TEMPERATURA
Parámetro | Slope o Gradiente | Constante
Sensor de Temperatura de UCA | 0.033133 | -252.1306
Heating Flow | 24.04 | 724.85
Sampling Flow | 32.25 | 639.71
Observaciones

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 0919/2425
MARCA: | MERCURY INSTRUMENTS INC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220358-0003
MODELO: | UT3000 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | MERCURIO GASEOSO TOTAL |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
Unidad de Calibracion Automatica (UCA) | Mercury Instruments | UCA | 67221834-0006 | 0118/1263 | 2019-07-11
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-19 | HORA: | 10:30
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
Horas operacionales | --- | --- | 6989
Voltaje de Lampara (V) | --- | --- | 5
Heating flow (slph) | 6 | 10 | 8.2 | ●
Sampling flow (slph) | 35 | 45 | 40.1 | ●
Sampling flow (V) | 6 | 11 | 8.3 | ●
Cooling flow (slph) | --- | --- | 39.8
System Evaluation | --- | --- | 0.0001
slope de calibracion actual (MGT) | 2e-05 | 0.00015 | 1.8e-05 | ●
Numero de Ciclos de Calentamiento (Trap Counter) | --- | --- | 48626
Duracion de ciclo de cereo (seg) | --- | --- | 11
Fecha y hora de la unidad | --- | --- | OK | ●
Ultima Calibracion Automatica | --- | --- | FALLA | ● | El slope desciende desde el mntto del 26-07-22
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. FACTORES DE CALIBRACION FLUJOS Y TEMPERATURA
Parámetro | Slope o Gradiente | Constante
Sensor de Temperatura de UCA | 0.033133 | -252.1306
Heating Flow | 24.04 | 724.85
Sampling Flow | 32.25 | 639.71
Observaciones

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | COLEGIO BOLOGNESI - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 0919/2425
MARCA: | MERCURY INSTRUMENTS INC |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60220358-0003
MODELO: | UT3000 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | MERCURIO GASEOSO TOTAL |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 67221803-0007 | 174720 | 2019-12-04
Unidad de Calibracion Automatica (UCA) | Mercury Instruments | UCA | 67221834-0006 | 0118/1263 | 2019-07-11
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | ●
OK | ●
ALARMA ALTA | ●
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO (FRECUENCIA SEMANAL)
PARÁMETRO | LÍMITES |  | FECHA: | 2022-10-28 | HORA: | 10:55
| MIN | MAX | VALOR | ESTADO | OBSERVACIONES
Horas operacionales | --- | --- | 7205
Voltaje de Lampara (V) | --- | --- | 5.1
Heating flow (slph) | 6 | 10 | 8.2 | ●
Sampling flow (slph) | 35 | 45 | 39.9 | ●
Sampling flow (V) | 6 | 11 | 8.3 | ●
Cooling flow (slph) | --- | --- | 40.2
System Evaluation | --- | --- | 0.0001
slope de calibracion actual (MGT) | 2e-05 | 0.00015 | 1.68e-05 | ●
Numero de Ciclos de Calentamiento (Trap Counter) | --- | --- | 50329
Duracion de ciclo de cereo (seg) | --- | --- | 11
Fecha y hora de la unidad | --- | --- | OK | ●
Ultima Calibracion Automatica | --- | --- | FALLA | ● | El slope desciende desde el mntto del 26-07-22
FILTRO DE ENTRADA DE MUESTRA | --- | --- | BUEN ESTADO | ●
Otras Alarmas Detectadas en Monitor | --- | --- | NO | ●
Según lo indicado en la sección “Diagnostics Menu” y “Alarms Menu” del manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON (FRECUENCIA MENSUAL)
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% |  |  |  | ● |  |  |  | ● | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. FACTORES DE CALIBRACION FLUJOS Y TEMPERATURA
Parámetro | Slope o Gradiente | Constante
Sensor de Temperatura de UCA | 0.033133 | -252.1306
Heating Flow | 24.04 | 724.85
Sampling Flow | 32.25 | 639.71
Observaciones

## Hoja1 (hidden)
BUEN ESTADO | OK | SI
CAMBIADO | FALLA | NO