## 1 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19091
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0030
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222 | 20/2/2020
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 672218030005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | •
OK | •
ALARMA ALTA | •
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-09-09 | HORA: | 17:59
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | •
Revisión de Led Status | OK | •
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | •
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | •
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | • |  |  |  |  | •
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Presion de vacio (Kpa) |  | Lectura de HR% en Display
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | •
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final
9. PRUEBA DE FUGAS
Tiempo en segundos=
Observaciones:
10. PRUEBA CON FILTRO CERO
Tiempo en segundos=
Lectura final PM10 (ug/m3)=
Lectura final PM2.5 (ug/m3)=
Observaciones:

## 2 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19091
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0030
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222 | 20/2/2020
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 672218030005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | •
OK | •
ALARMA ALTA | •
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-09-16 | HORA: | 8:40
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | •
Revisión de Led Status | OK | •
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | •
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | •
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | • |  |  |  |  | •
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Presion de vacio (Kpa) |  | Lectura de HR% en Display
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | •
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final
9. PRUEBA DE FUGAS
Tiempo en segundos=
Observaciones:
10. PRUEBA CON FILTRO CERO
Tiempo en segundos=
Lectura final PM10 (ug/m3)=
Lectura final PM2.5 (ug/m3)=
Observaciones:

## 3 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19091
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0030
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222 | 20/2/2020
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 672218030005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | •
OK | •
ALARMA ALTA | •
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-09-19 | HORA: | 12:48
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | •
Revisión de Led Status | OK | •
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | •
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | •
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | • |  |  |  |  | •
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Presion de vacio (Kpa) |  | Lectura de HR% en Display
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | •
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final
9. PRUEBA DE FUGAS
Tiempo en segundos=
Observaciones:
10. PRUEBA CON FILTRO CERO
Tiempo en segundos=
Lectura final PM10 (ug/m3)=
Lectura final PM2.5 (ug/m3)=
Observaciones:

## 4 semana
VERIFICACIONES
1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN: | Municipalidad de Pacocha - ILO |  | NÚMERO DE SERIE: | 18A19091
MARCA: | GRIMM |  | CÓDIGO PATRIMONIAL: | 60226409-0030
MODELO: | EDM180 |  | OPERADOR: | Jorge Luis Hualpa Amable
PARÁMETRO: | PM10/PM2.5 |  | DNI | 10734302
2. PATRONES DE TRANSFERENCIA
PATRON | MARCA | MODELO | CÓDIGO PATRIMONIAL | N° SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | Defender 510 | 67221803-0009 | 177222 | 20/2/2020
CALIBRADOR DE FLUJO | MESALABS | TETRACAL | 672218030005 | 174718 | 2019-12-04
3. LEYENDA
ESTADO | INDICADOR
ALARMA BAJA | •
OK | •
ALARMA ALTA | •
4. VERIFICACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
ACTIVIDAD | FECHA: | 2022-09-29 | HORA: | 17:09
| ESTADO |  | OBSERVACIONES
Revision de Led DRYER | OK | •
Revisión de Led Status | OK | •
Mensaje de Error mostrado en la pantalla | NO | •
Evidencia de Humedad sobre el equipo? | NO | •
Según lo indicado en la sección “System Messages” del User Manual
5. VERIFICACION EQUIPO/PATRON
FRECUENCIA: SEMANAL O CADA DOS SEMANAS
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL |  |  |  | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA REVISIÓN O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | VALOR EQUIPO | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | OBSERVACIONES
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) | 2.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
PRESIÓN AMBIENTAL (mmHg) | 10.1 |  |  |  | • |  |  |  | • | patrones retirados para calibración
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
6. VERIFICACION DE FLUJO
FRECUENCIA: MENSUAL O POST-SERVICIO DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION
PARÁMETRO | ERROR MAXIMO PERMITIDO * | VERIFICACION INICIAL | [5 empty] | VERIFICACION FINAL (LUEGO DE UNA INTERVENCION O CALIBRACIÓN, EN CASO REQUIERA)
|  | FECHA: |  | HORA: |  |  |  | FECHA: |  | HORA:
|  | VALOR EQUIPO NOMINAL | VALOR VERIFICADO | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | VALOR PATRON | ERROR | ESTADO | Indice de Flujo | Im | Observaciones
CAUDAL DE ASPIRACIÓN (LPM) | 4.1% | 1.2 |  |  | • |  |  |  |  | •
* Según lo indicado en la sección "Operación y Mantenimiento" del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, D.S. No 10 2019-MINAM
7. PRUEBA DE BOMBA DE SECADO
FRECUENCIA: SEMESTRAL
PARÁMETRO | FECHA: |  | HORA:
| ESTADO |  | Presion de vacio (Kpa) |  | Lectura de HR% en Display
Encendido Automatico de la Bomba de secado con el Simulador de Humedad al 75% |  | •
8. DIAGNÓSTICO CON SOFTWARE System Diagnosis Software
FRECUENCIA: MENSUAL
Actividad:
Inicial
Final
9. PRUEBA DE FUGAS
Tiempo en segundos=
Observaciones:
10. PRUEBA CON FILTRO CERO
Tiempo en segundos=
Lectura final PM10 (ug/m3)=
Lectura final PM2.5 (ug/m3)=
Observaciones:

## Hoja1 (hidden)
OK | SI
FALLA | NO
CAMBIO